# Измерительный прибор П-321

Измерительный прибор П-321 предназначен для эксплуатационных измерений каналов тональной частоты, предгрупповых трактов и линий связи в диапазоне частот от 0.3 до 32 кГц, а также для измерения уровней сигнала в диапазоне частот от 0.2 до 150 кГц и контрольных проверок на частотах 62 и 101 кГц.

Прибор П-321М может устанавливаться в аппаратных подвижных узлов связи и аппаратных технического обслуживания.

Фиксированные частоты генератора (кГц): 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,4; 4,0; 5,0; 7,0; 8,0; 11,0; 12,0; 14,0; 15,0; 20,0; 24,0; 30,0

Основная погрешность частоты генератора при номинальном напряжении: +(1%+3Гц)

Основная погрешность уровня генератора при частоте 1кГц, переключатель в положении “0 Np”, после градуировки и номинальном напряжении источника питания: не более +0.05 Np

Дополнительная погрешность нулевого уровня генератора по отношению к показанию на частоте 1кГц при изменении положения переключателя частот: не более +0.1 Np

Дополнительная погрешность выходного уровня генератора по отношению к показанию на частоте 1кГц при изменении положения переключателя уровня: не более +0.05 Np

Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 300-30000Гц: не более 5%

Пределы изменения уровня в диапазоне частот 300-36000Гц: -6.0…+3.0 Np

Основная погрешность показаний указателя уровня при номинальном напряжении питания, после градуировки на частоте 1кГц, на отметке “0 Np” шкалы, в положении переключателя “0 Np”: не более +0.05 Np

Дополнительная погрешность показаний указателя уровня при изменении положения переключателя чувствительности: не более +0.03 Np

Дополнительная погрешность показаний указателя уровня в диапазоне 0.3 –36кГц по отношению к показанию на частоте 1кГц: не более +0.05 Np

Наработка на отказ: Не менее 5000ч.

Коэффициент отражения выходного сопротивления генератора по отношению к 600Ом: не более 0.1